Контроллер термостата, световой сигнализации и управления питанием RealSence

Технические характеристики термостата:
1. Диапазон регулировки температуры: 10 … 30ºС
2. Максимально допустимый градиент температур между электродами Пельтье: 70ºС
3. Диапазон регулировки мощности: 1 … 100%.
Технические характеристики светодиодного индикатора:
1. Диапазон регулировки яркости: 1 … 255 дискретов.
Набор текстовых команд для управления через USB
Текст команды	Параметр	Диапазон параметра	Действие	Сохранение в памяти	Значение по умолчанию
cmd_turn_off			Выключает все функции
cmd_turn_on			Включает все функции		ON
Команды управления термостатом
cmd_set_temp	temp	10 … 30ºС	Уставка температуры	Да	25ºС
cmd_set_pow	power	1...100%	Уставка мощности	Да	40%
cmd_tec_on			Включает термостат	Да
cmd_tec_off			Выключает термостат	Да	OFF
Команды управления RealSence
cmd_rs_on			Включает RS		ON
cmd_rs_off			Выключает RS
Команды управления USB-hub
cmd_usb_reset			Сброс USB-hub
cmd_tx_on			Включает передачу данных		ON
cmd_tx_off			Выключает передачу данных
cmd_get_data			Получение пакета данных
Команды управления светодиодной сигнализацией
cmd_bl_reset			Выключает светодиоды		OFF
cmd_bl_rgb	R, G, B, Br	0 … 255, 0 … 255, 0 … 255, 0 … 255	Включает R, G, B светодиоды с общей яркостью Br
cmd_bl_red	Br	0 … 255	Включает красный с яркостью Br
cmd_bl_green	Br	0 … 255	Включает зеленый с яркостью Br
cmd_bl_blue	Br	0 … 255	Включает синий с яркостью Br
cmd_bl_yellow	Br	0 … 255	Включает желтый с яркостью Br
cmd_bl_white	Br	0 … 255	Включает белый с яркостью Br
cmd_bl_demo			Включает иллюминацию

Примеры команд и ответов контроллера:
Команда: cmd_set_temp 20	Ответ: > cmd_set_temp 20 OK
Команда: cmd_set_temp 35	Ответ: > cmd_set_temp Error
Команда: cmd_set_temp 5	Ответ: > cmd_set_temp Error
Команда: cmd_tec_on	Ответ: > cmd_tec_on OK
Команда: cmd_tec_off	Ответ: > cmd_tec_off OK
Команда: cmd_rs_on	Ответ: > cmd_rs_on OK
Команда: cmd_rs_off	Ответ: > cmd_tec_off OK
Команда: cmd_set_pow 30	Ответ: > cmd_set_pow 30 OK

Команда: cmd_bl_red 10	Ответ: > cmd_bl_red 10 OK
Команда: cmd_bl_rgb 255 0 0 10	Ответ: > cmd_bl_rgb (R255, G0, B0, Br10) OK
Команда: cmd_bl_rgb 0 255 0 10	Ответ: > cmd_bl_rgb (R0, G255, B0, Br10) OK
Команда: cmd_bl_rgb 0 0 255 10	Ответ: > cmd_bl_rgb (R0, G0, B255, Br10) OK

Команда: cmd_bl_green 255	Ответ: > cmd_bl_green 255 OK
Команда: cmd_bl_blue 100	Ответ: > cmd_bl_blue 100 OK
Команда: cmd_bl_yellow 50	Ответ: > cmd_bl_yellow 50 OK
Команда: cmd_bl_white 5	Ответ: > cmd_bl_white 5 OK
Команда: cmd_bl_demo	Ответ: > cmd_bl_demo OK

Пакет данных состоит из следующих параметров:
Cam_Tmp — температура термостата (ºС),
Rad_Tmp — температура радиатора (ºС),
TEC_POW — мощность потребляемая TEC (%),
TEC_I — ток TEC (Ампер),
TEC_V — напряжение TEC (Вольт),
DHT_Tmp — температура окружающего воздуха, измеряемая датчиком DHT22 (ºС),
DHT_Hum — относит. влажность окружающего воздуха, измеряемая датчиком DHT22 (%),
Dew_Tmp — температура точки росы окружающего воздуха (ºС).
Пример пакета данных:
> Cam_Tmp = +25.04	Rad_Tmp = +27.29	TEC_POW = +02.41	TEC_I = +00.14
  TEC_V = -00.01	DHT_Tmp = +30.30	DHT_Hum = +21.89	Dew_Tmp = +06.12

Описание работы регулятора:
В термостате реализован ПИД-регулятор, способный поддерживать температуру с точностью до 0,5ºС. Температура термостата поддерживается согласно уставке задаваемой командой cmd_set_temp. Если температура точки росы окружающего воздуха поднимается и приближается к пользовательской уставке температуры термостата ближе чем на 5ºС, то для предотвращения выпадения конденсата уставка автоматически поднимается на 5ºС выше точки росы. Если точка росы снижается более чем на 10ºС от текущей уставки, то уставка снижается до точки росы плюс 5ºС, но не ниже уставки заданной пользователем.

На рис. 1 представлен график регулирования температуры с двумя уставками на 10ºС и 30ºС, при этом видно что пользовательская уставка 10ºС поддерживается контроллером на 5ºС выше точки росы.

На рис.2 представлен график регулирования температуры с пользовательской уставкой на 10ºС. При этом видно что если точка росы меняется то уставка регулируется контроллером для сохранения разности температур не менее 5ºС но не выше 30ºС.

Рис.1 График регулирования температуры. Красный — температура термостата, фиолетовый — температура точки росы, синий — мощность. Ось X – время в секундах, ось Y – температура в ºС и мощность в %. Мощность меняется в диапазоне -40 … 40%, на оси Y значение 20 соответствует мощности 0%, значение 0 соответствует -40%, значение 40 соответствует +40%.
Рис.2 График регулирования температуры. Красный — температура термостата, фиолетовый — температура точки росы, синий — мощность. Ось X – время в секундах, ось Y – температура в ºС и мощность в %. Мощность меняется в диапазоне -40 … 40%, на оси Y значение 20 соответствует мощности 0%, значение 0 соответствует -40%, значение 40 соответствует +40%.